# HomeUnit

### Operation instructions

# TRADUÇÃO DO MANUAL DO THERACOOL

# AVISO

- Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho;

- O limite correto de temperatura para cada tipo de pele de paciente deve ser determinada por um fisioterapeuta licenciado. Existe variação de sensibilidade ao frio. A temperatura e a aparência da pele devem ser monitoradas periodicamente durante o tratamento.

- O fabricante recomenda a utilização de um termômetro entre o local do tratamento e o aplicador do theracool.

- O fabricante recomenda que o aplicador do theracool não seja aplicado diretamente à pele.

- Deve-se tomar cuidado quando utilizado por longo tempo em crianças, diabéticos, paciente incapacitado, paciente com baixa sensibilidade na pele e pacientes com má circulação sanguínea.

- Supervisão torna-se necessário quando o produto for utilizado por crianças ou incapacitados;

- Jamais use o aparelho quando se estiver dormindo ou sonolento;

- Um fisioterapeuta licenciado deve determinar a freqüência correta e a duração do tratamento para cada paciente;

- Se prescrito para uso domiciliar o fisioterapeuta deverá informar o paciente sobre como utilizar o produto.

- Jamais coloque nenhum outro aparelho ou líquido na mangueira;

- Jamais utilize o aparelho em locais onde o ar estiver sendo manipulado ou onde foram utilizados aerossóis.

- Não transportar ou mover o aparelho puxando pelo plug de energia ou mangueiras, isto pode causar danos no aparelho ou desconectar as mangueiras. Utilize o pegador para transportar o aparelho.

- A utilização deste aparelho é apenas pretendida para as funções contidas neste manual. Jamais utilize outros aparelhos não recomendados pelo fabricante.

## PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

- Desplugue o cabo de energia antes de encher o aparelho. Apenas encha o aparelho com água e gelo. Jamais encha em excesso o aparelho.

- Para evitar choques elétricos certifique-se que as suas mãos estejam secas ao conectar o aparelho na tomada;

- Evite molhar o painel do aparelho ou a fonte de energia;

- Conecte o aparelho em uma tomada com fio terra;

- Sempre desplugue o aparelho da energia após o seu uso;

- Jamais o utilize enquanto estiver tomando banho;

- Jamais guarde o aparelho em locais que ele possa cair;

- Jamais mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido;

- Nunca utilize o produto se ele apresentar defeitos nos cabos de energia, se ele foi derrubado ou mergulhado por completo em água ou qualquer outro líquido. Envie imediatamente o produto para a assistência técnica mais próxima.

- Mantenha o cabo de energia longe de superfícies aquecidas.

Para criar as condições mais seguras de sua operação a Innovation Sports projetou o theracool para operar com força de 6 volts, significativamente reduzindo o perigo de choque elétrico. Porém deve-se ter cuidado ao utilizar água perto da eletricidade.

O theracool opera com a utilização de água de gelo. A unidade deve fornecer 6 horas de utilização antes da troca da solução de água e gelo.

- Nunca desconectar o aparelho de circulação e as mangueiras enquanto a unidade estiver em funcionamento;

- Sempre conectar as duas mangueiras do aparelho no aplicador antes de ligar o sistema de bombeamento de água;

- Nunca conecte o conector de energia antes do quarto passo;

## Primeiro Passo – aplicação do aplicador

Aplique o Aplicador da Innovation Sports no local desejado (o local de aplicação deve ser determinado por um fisioterapeuta licenciado) Tenha a certeza que está seguindo as instruções de uso do manual.

## Segundo passo – Preparando o theracool

- Antes de preparar a unidade para a operação, certifique-se que o botão da bomba esteja na posição OFF (botão todo torcido no sentido anti-horário) A luz verde deve estar desligada.

- Encha o recipiente com partes iguais de gelo e água, certificando-se que o nível de água e gelo esteja a 2 polegadas (5,10 cm) da borda do recipiente (dentro do recipiente possui uma marca “fill line”)

- Feche bem a tampa para evitar vazamentos.

## Terceiro passo – Conectando o aplicador nas mangueiras

Conecte as mangueiras aos conectores localizados no aplicador. Aperte os conectores até ouvir um click. Certifique-se que ambas as mangueiras estejam conectadas no aplicador.

## Quarto passo – Operação de bombeamento

- Para operar a unidade, ligue o conector de energia no painel do theracool e ligue o transformador na energia (o aparelho funciona em 110v e em 60 Hz apenas). Não deixe nenhum theracool ligado na energia quando o aparelho não estiver sendo utilizado.

- Ligue a bomba da unidade de resfriamento (gire o botão preto do painel do aparelho em sentido horário) para começar a terapia coloque o aparelho em nível máximo de bombeamento;

- Quando a temperatura do aplicador chegar ao nível desejado, utilize o botão preto  no painel do theracool para diminuir o fluxo da água e manter a temperatura ideal. O tempo que o aparelho leva para chegar ao ajuste de temperatura ideal varia com cada paciente e a sua sensibilidade. Uma vez que a temperatura está ideal, a temperatura deve ser monitorada e ajustada periodicamente para manter a temperatura para a terapia em níveis ideais. É necessário que essa monitoração seja feira por um fisioterapeuta licenciado.

## Dicas de operação

- Sempre desligue a bomba de água antes de desconectar o aplicador ou qualquer uma das mangueiras e antes de abrir a tampa do aparelho para retirar seu líquido. Para desconectar o aplicador pressione as argolas de soltura nos conectores.

- Drene toda a água do aparelho após cada utilização.

- A água e o gelo devem ser substituídos antes que o gelo derreta por completo. Toda a vez que o gelo estiver quase derretido esvazia-se o container por completo e complete novamente com água e gelo conforme for necessário.

- Para parar o bombeamento, gire o botão preto no painel do theracool totalmente no sentido anti-horário, até a luz verde do indicador se apagar.

- Para ajudar com que a água comece a circular pelo aplicador, coloque o aplicador em um nível mais baixo do que o da unidade do theracool, até que o fluxo se estabeleça.

Armazenamento por longo período de tempo do Theracool

- Para preparar o seu theracool para armazenagem por longo período de tempo (se você não pretende utilizar por 72 horas ou mais), encha a unidade com 4 litros de água. Adicione 2 colheres de sopa de água sanitária ou 86,1 gramas de 3% de peróxido de hidrogênio a água e misture. Conecte a mangueira no aplicador e ligue o aparelho no máximo;

- Deixe com que a água circule por cerca de 5 minutos. Desligue a unidade e desligue a fonte de energia. Cuidadosamente drene toda a água do recipiente e seque a unidade. Armazene a unidade em um local refrigerado e escuro deixando a tampa meio aberta.

- Quando for reutilizar a unidade após um armazenamento a longo período de tempo. Encha a unidade com água limpa e faça com que a mesma circule pelas mangueiras e pelos aplicadores para retirar os restos de água com mistura da unidade. Jogue esta água fora e adicione água e gelo para começar o tratamento. Inspecione as mangueiras e o aplicador cuidadosamente para certificar-se que os mesmo não possuem nenhum furo.

- Substitua os aplicadores periodicamente. O fabricante recomenda que os aplicadores sejam utilizados apenas uma vez.