Neurodyn 10 Canais

O NEURODYN 10 canais V2.0 utiliza tecnologia de microcomputadores, ou seja, é microcontrolado. Foi projetado seguindo as normas técnicas existentes de construção de aparelhos médicos (NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-10). O NEURODYN 10 canais V2.0  é uma completa unidade de simples operação, com sete tipos diferentes de correntes, e com 10 canais de saída, possibilitando múltiplas opções de tratamento, tornando-se essencial para a prática em clínica. É um equipamento destinado às técnicas de corrente contínua (galvânica), diadinâmica,  média freqüência e Russa.

O NEURODYN 10 canais V2.0 foi desenvolvido levando-se em consideração a necessidade do profissional que trabalha nas diferentes áreas de atuação, sendo que 10 canais geram pulsos capazes de eliciar contrações musculares (corrente Russa na freqüência de 2.500Hz e corrente de Média Freqüência a 4.000Hz) e , através de eletrodos transcutâneos, promove a ativação das unidades motoras, possibilitando uma contração involuntária. O equipamento possui ainda dois canais independentes que geram corrente galvânica e diadinâmicas (DF, CP, MF, LP), aliando portanto em um único equipamento diversos protocolos de tratamentos essenciais na área de estética (dermato-funcional) e traumato-ortopedia. São dez canais de saída independentes, isto é, cada canal possui um controle individual da intensidade, que podem ser utilizados tanto na forma continua, sincrônica, desobstrução, seqüencial ou recíproca.

Quando uma pessoa é submetida aos vários tipos de corrente, ela irá sentir uma sensação de formigamento no local ou nas áreas entre os eletrodos. Essa sensação é normalmente confortável para a maioria dessas pessoas. O grau de sensação é controlado pelo ajuste dos parâmetros (controles) do equipamento. Devido à tecnologia utilizada ser a mesma dos microcomputadores, estes controles operam via teclado de toque. Todas as informações referentes aos parâmetros escolhidos pelo profissional terapeuta serão mostradas em visor de cristal líquido alfanumérico.

O NEURODYN 10 canais V2.0  possibilita os seguintes modos :

Corrente RUSSA (2.500Hz):

- MODO CONTÍNUO
- MODO SINCRONIZADO (com rampas: On, Off, Rise e Decay)
- MODO RECÍPROCO (com rampas: On, Off, Rise e Decay)
- MODO SEQÜENCIAL 
- MODO DESOBSTRUÇÃO

Corrente de Média Freqüência (4.000Hz):

- MODO CONTÍNUO
- MODO SINCRONIZADO (com rampas: On, Off, Rise e Decay)
- MODO RECÍPROCO (com rampas: On, Off, Rise e Decay)
- MODO SEQÜENCIAL 
- MODO DESOBSTRUÇÃO

Corrente DIADINÂMICA:

- DF (DIFÄSICA FIXA)
- MF (MONOFÁSICA FIXA)
- CP (CURTOS PERÍODOS)
- LP ( LONGOS PERÍODOS)

Corrente GALVÂNICA:

- CC (CORRENTE CONTÍNUA)

O aparelho permite a escolha dos seguintes parâmetros :

CHANNEL 1 - regula a intensidade de corrente do canal 1.
CHANNEL 2 - regula a intensidade de corrente do canal 2.
CHANNEL 3 - regula a intensidade de corrente do canal 3.
CHANNEL 4 - regula a intensidade de corrente do canal 4.
CHANNEL 5 - regula a intensidade de corrente do canal 5.
CHANNEL 6 - regula a intensidade de corrente do canal 6.
CHANNEL 7 - regula a intensidade de corrente do canal 7.
CHANNEL 8 - regula a intensidade de corrente do canal 8.
CHANNEL 9 - regula a intensidade de corrente do canal 9.
CHANNEL 10 - regula a intensidade de corrente do canal 10.

TIMER - permite selecionar o tempo de aplicação de 1 a 60 minutos. Ao término do tempo escolhido, soará um sinal sonoro e cessará a passagem de corrente para o paciente. O valor selecionado irá decrescendo conforme este tempo for se esgotando.

Tipo de corrente:

RUSSA - Modo : CONT (contínuo)

FREQ (Hz) - (freqüência em Hertz): neste caso o equipamento passa a operar em média freqüência de 2.500 Hz modulado por baixa freqüência na faixa (escolhida pelo terapeuta) de 5 Hz a 150 Hz. A sensação de estimulação é contínua, constante.

RUSSA – Modo : SYNC ou REC. (sincronizado ou recíproco)

FREQ (Hz) - (freqüência em Hertz): neste caso o equipamento passa a operar em média freqüência de 2.500 Hz modulado por baixa freqüência na faixa (escolhida pelo terapeuta) de 5 Hz a 150 Hz. A sensação de estimulação segue os tempos escolhidos nas rampas On, Off, Rise e Decay.

RISE (rampa de subida do pulso) - tempo de subida do pulso, variável de 1 a 10 segundos. Regula a velocidade da contração, ou seja, o tempo desde o começo até a máxima contração muscular. Tempos altos produzem uma lenta mas gradual contração. Tempos

DECAY (rampa de descida do pulso) - tempo de descida do pulso, variável de 1 a 10 segundos. Regula a velocidade com que a contração diminui, ou seja, o tempo desde a máxima contração até o relaxamento muscular. Tempos alto produzem um relaxamento lento. Tempos baixos produzem um relaxamento repentino (súbito).

ON TIME (tempo ligado) - tempo de máxima contração muscular, variável de 1 a 30 segundos. Regula o tempo que a corrente circula pelos eletrodos durante cada ciclo de estimulação.

OFF TIME (tempo desligado) - tempo de repouso da contração muscular, variável de 1 a 60 segundos. Regula o tempo que a corrente não circula pelos eletrodos durante cada ciclo.

Obs.:

Quando selecionado o RUSSA CONTÍNUO, os parâmetros Rise, On, Decay e Off serão desativados. Portanto teremos uma sensação continuada, constante.

Quando selecionado o RUSSA SINCRONIZADO os canais 1 a 10 funcionam juntos, ao mesmo tempo, ou seja, todos canais executam simultaneamente o tempo escolhido de Rise, On, Decay e Off.

Quando selecionado o RUSSA RECÍPROCO, os canais 1, 2, 3, 4 e 5 funcionam alternadamente com os canais 6, 7, 8, 9 e 10.

RUSSA - Modo : SEQ. (seqüencial)

FREQ (Hz) - (freqüência em Hertz): neste caso o equipamento passa a operar em média freqüência de 2.500 Hz modulado por baixa freqüência na faixa (escolhida pelo terapeuta) de 5 Hz a 150 Hz. A sensação de estimulação segue o tempo escolhido na rampa Rise.

RISE (rampa de subida do pulso) - tempo de subida do pulso, variável de 1 a 10 segundos. Regula a velocidade da seqüência dos canais.

Obs.: No modo SEQ. a sensação é feita de um canal para outro de maneira seqüencial, sendo que o primeiro canal só cessa a passagem de estímulo quando o terceiro estiver passando a mesma. Sendo assim não há possibilidade de refluxo de líquido. O aparelho permite a escolha seqüencial de 4 a 10 canais.

RUSSA - Modo : DES (desobstrução)

FREQ (Hz) - (freqüência em Hertz): neste caso o equipamento passa a operar em média freqüência de 2.500 Hz modulado por baixa freqüência na faixa (escolhida pelo terapeuta) de 5 Hz a 150 Hz. A sensação de estimulação segue o tempo escolhido na rampa Rise.

RISE (rampa de subida do pulso) - tempo de subida do pulso, variável de 1 a 10 segundos. Regula a velocidade da seqüência dos canais.

Obs.: No modo DES. a sensação é feita de um canal para outro de maneira seqüencial crescente, e logo em seguida de maneira seqüencial decrescente.

Média Freqüência - Modo : CONT (contínuo)

FREQ (Hz) - (freqüência em Hertz): neste caso o equipamento passa a operar em média freqüência de 4.000 Hz modulado por baixa freqüência na faixa (escolhida pelo terapeuta) de 5 Hz a 150 Hz. A sensação de estimulação é contínua, constante.

Média Freqüência – Modo : SYNC ou REC. (sincronizado ou recíproco)

FREQ (Hz) - (freqüência em Hertz): neste caso o equipamento passa a operar em média freqüência de 4.000 Hz modulado por baixa freqüência na faixa (escolhida pelo terapeuta) de 5 Hz a 150 Hz. A sensação de estimulação segue os tempos escolhidos nas rampas On, Off, Rise e Decay.

RISE (rampa de subida do pulso) - tempo de subida do pulso, variável de 1 a 10 segundos. Regula a velocidade da contração, ou seja, o tempo desde o começo até a máxima contração muscular. Tempos altos produzem uma lenta mas gradual contração. Tempos pequenos produzem uma contração mais repentina (súbita).

DECAY (rampa de descida do pulso) - tempo de descida do pulso, variável de 1 a 10 segundos. Regula a velocidade com que a contração diminui, ou seja, o tempo desde a máxima contração até o relaxamento muscular. Tempos alto produzem um relaxamento lento. Tempos baixos produzem um relaxamento repentino (súbito).

ON TIME (tempo ligado) - tempo de máxima contração muscular, variável de 1 a 30 segundos. Regula o tempo que a corrente circula pelos eletrodos durante cada ciclo de estimulação.

OFF TIME (tempo desligado) - tempo de repouso da contração muscular, variável de 1 a 60 segundos. Regula o tempo que a corrente não circula pelos eletrodos durante cada ciclo.

Obs.:

Quando selecionado MÉDIA FREQÜÊNCIA CONTÍNUO, os parâmetros Rise, On, Decay e Off serão desativados. Portanto teremos uma sensação continuada, constante.

Quando selecionado MÉDIA FREQÜÊNCIA SINCRONIZADO os canais 1 a 10 funcionam juntos, ao mesmo tempo, ou seja, todos canais executam simultaneamente o tempo escolhido de Rise, On, Decay e Off.

Quando selecionado MÉDIA FREQÜÊNCIA RECÍPROCO, os canais 1, 2, 3, 4 e 5 funcionam alternadamente com os canais 6, 7, 8, 9 e 10.

Media Freqüência - Modo : SEQ. (seqüencial)

FREQ (Hz) - (freqüência em Hertz): neste caso o equipamento passa a operar em média freqüência de 4.000 Hz modulado por baixa freqüência na faixa (escolhida pelo terapeuta) de 5 Hz a 150 Hz. A sensação de estimulação segue o tempo escolhido na rampa Rise.

RISE (rampa de subida do pulso) - tempo de subida do pulso, variável de 1 a 10 segundos. Regula a velocidade da seqüência dos canais.

Obs.: No modo SEQ. a sensação é feita de um canal para outro de maneira seqüencial, sendo que o primeiro canal só cessa a passagem de estímulo quando o terceiro estiver passando a mesma. Sendo assim não há possibilidade de refluxo de líquido. O aparelho permite a escolha seqüencial de 4 a 10 canais.

Média Freqüência - Modo : DES (desobstrução)

FREQ (Hz) - (freqüência em Hertz): neste caso o equipamento passa a operar em média freqüência de 4.000 Hz modulado por baixa freqüência na faixa (escolhida pelo terapeuta) de 5 Hz a 150 Hz. A sensação de estimulação segue o tempo escolhido na rampa Rise.

RISE (rampa de subida do pulso) - tempo de subida do pulso, variável de 1 a 10 segundos. Regula a velocidade da seqüência dos canais.

Obs.: No modo DES. a sensação é feita de um canal para outro de maneira seqüencial crescente, e logo em seguida de maneira seqüencial decrescente.

DIADINÂMICA

DF (DIFÄSICA FIXA):

Neste caso o equipamento passa a operar em baixa freqüência de 100Hz com duração de pulso de 10 milisegundos.

MF (MONOFÄSICA FIXA):

Neste caso o equipamento passa a operar em baixa freqüência de 50Hz com duração de pulso 10 milisegundos.

CP (CURTOS PERIODOS):

Formas de corrente MF e DF alternadas a cada segundo.

LF (Longos Periodos):

Forma de corrente MF com 10 segundos de on time mesclado com  corrente DF progressiva de 5 segundos de on time, variando sua amplitude de 0 a intensidade escolhida.

## GALVÂNICA

Corrente contínua

>> Início

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O NEURODYN 10 canais V2.0 é um equipamento projetado para modo de operação contínua. Utiliza tecnologia de microcontroladores que garantem a precisão dos valores mostrados. Esta exatidão dos dados de operação estão de acordo com o prescrito na norma particular para segurança de equipamento para estimulação neuromuscular - NBR IEC 60601-2-10, cláusula 50 / subcláusulas 50.1 e 50.2. O controle de amplitude de saída controla continuamente a intensidade de corrente desde o mínimo até o máximo e o seu valor mínimo não excede 2% do valor na posição máxima. Os parâmetros, tais como, formas de onda de saída, duração de pulso, freqüência de repetição do pulso, faixa de amplitude de corrente de saída não diferem por mais que +/-30% mencionados na descrição técnica a seguir.

Os valores das durações dos pulsos e freqüências de repetições dos pulsos aqui descritas foram medidas a 50% da amplitude máxima de saída.

Estes parâmetros são válidos para uma impedância de carga de 1000 ohms. O efeito da impedância de carga nos parâmetros descritos é muito importante. Se o aparelho por operado fora da faixa de impedância de carga especificada, poderá haver imprecisão nos valores dos parâmetros, bem como alteração das formas de onda aqui descritas.

Alimentação :--------------------------110/220 volts automático (60 Hz)

Potência de entrada - Consumo (máx.):----------------------------50 VA

EQUIPAMENTO DE:   CLASSE II com parte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.

Canais de saída:-----------------10 canais independentes em amplitude:

Os canais 1 a10 são destinados às técnicas por C. RUSSA
Os canais 1 e 2 são destinados às técnicas por C. Galvânica
Os canais 3 e 4 são destinados às técnicas por C Diadinâmicas

Faixa de Amplitude (mA pico a pico):

Russa---------------0 a 120 mA 
Diadinâmicas/Galvânica------0 a 30 mA

Forma de Pulso:

Russa-------------quadrada bifásica simétrica (despolarizado)
Média Freqüência---quadrada bifásica simétrica (despolarizado)
Diadinâmicas---------------alternadas sinusoidais (polarizadas)
Galvânica------------------------corrente contínua (polarizada)

Freqüência de repetição do pulso (R):

RUSSA----------portadora de 2.500 Hz modulada por baixa freqüência com possibilidade de escolha de 5 a 150 Hz.

MÉDIA FREQÜÊNCIA------------portadora de 4.000 Hz modulada por baixa freqüência com possibilidade de escolha de 5 a 150 Hz.

Galvânica: corrente direta (contínua)

Diadinâmicas:

DF - 100 Hz
MF - 50 Hz
CP - 50 Hz e 100 Hz alternadas a cada 1 segundo
LP - 10 segundos 50 Hz mesclada com 5 segundos 100 Hz

Duração (largura - T) de um único Pulso da corrente RUSSA a 50% da amplitude máxima----------------400 useg

Duração (largura - T) de um único Pulso da corrente MÉDIA FREQÜÊNCIA a 50% da amplitude máxima----250 useg

Duração (largura - T) do trem de Pulso da corrente Diadinâmica a 50% da amplitude máxima:

MF- 10 mseg
DF- 5 mseg

ON Time:--------------------------------------variável de 1 a 30 segundos

OFF Time:-------------------------------------variável de 1 a 60 segundos

RISE (tempo de Subida do Trem de Pulso)-----variável de 1 a 10 seg.

DECAY (tempo de Descida do Trem de Pulso)---variável de 1 a 10 seg.

Timer:--------------------------------------------variável de 1 a 60 minutos

Dimensões (aprox. em mm):---------------360 x 320 x 120 (L x P x A)

Peso (aprox. sem acessórios):----------------------------------------3,4 Kg

Empilhamento máximo:---------------------------------------------5 caixas

Temperatura p/ transporte:----------------------------------------5 a 50C

Temperatura ambiente de trabalho:------------------------------5 a 45C

mA = miliampéres   Hz = Hertz     useg = microsegundos    mseg = milisegundos
VA = volt ampéres          aprox.  = aproximado            mm = milimetro

Nota:

1) Os dados técnicos aqui apresentados poderão apresentar erro de até +/- 15%

2) O aparelho e suas características poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

>> Início

IMAGENS DO EQUIPAMENTO

| NEURODYN 10 Canais – Acessórios que acompanham o aparelho -10 pares de eletrodo de borracha de silicone 50 x 70 mm -02 pares de eletrodo de alumínio-esponja vegetal 80 x 100 mm -05 cabos (cada um com 4 fios) de conexão ao paciente p/ C. Russa (canal 1 a 10); 01 cabo (com 4 fios) de conexão ao paciente p/ C. Galvânica (canal 1 e 2); 01 cabo (com 4 fios) de conexão ao paciente p/ C. Diadinâmica (canal 3 e 4) -10 cintas elásticas com velcro -01 par de canetas p/ estimulação Russa facial -02 ponteiras de borracha de silicone condutiva de 10mm de diâmetro (p/ canetas de estimulação Russa facial) -02 ponteiras de borracha de silicone condutiva de 15mm de diâmetro (p/ canetas de estimulação Russa facial) -01 cabo de força destacável -01 tubo de gel -01 manual de instruções |  |
| --- | --- |